По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(77172)727-132     Волгоград (844)278-03-48     Воронеж (473)204-51-73     Екатеринбург (343)384-55-89

Казань (843)206-01-48     Краснодар (861)203-40-90     Красноярск (391)204-63-61     Москва (495)268-04-70

Нижний Новгород (831)429-08-12     Новосибирск (383)227-86-73     Ростов-на-Дону (863)308-18-15     Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40     Саратов (845)249-38-78     Уфа (347)229-48-12

единый адрес для всех регионов: air@nt-rt.ru

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ДАВЛЕНИЯ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ

АИР-10H

ФОРМА ЗАКАЗА

# Преобразователи давления измерительные АИР-10Н

Форма заказа

| АИР-10 | х | Н | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х х х х |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 18 19 20 |

- Тип преобразователя

- Вид исполнения (таблица 1)

Базовое  исполнен ие  – общ епромыш лен ное

- Код модификации

- Вид измеряемого давления (тип преобразователя):

|  | абсолютное | - ДА |
| --- | --- | --- |
|  | избыточное | - ДИ |
|  | избыточное давление-разрежение | - ДИВ |
|   | разность давлений гидростатическое | - ДД - ДГ |

- Код модели (таблицы 2 – 4)

Для моделей 15х0 указать также код диаметра зонда (Ø20-Зонд20, Ø27-Зонд27), код материала его корпу- са (Н - нержавеющая сталь 12Х18Н10Т, Т – титан), длину кабеля L в метрах и код материала кабеля (U – полиуретан, Р – фторопласт).

Базовое  исполнен ие  моделей  15х0  – 15х0/ З он д27Н LU

- Код исполнения корпуса (таблица 5).

При заказе группы вибростойкого исполнения G1 или G2 в корпусе НГ-06 добавляется код вибростой- кого исполнения - НГ-06/В1 или НГ-06/В2.

Базовое  исполнен ие  – к од  НГ -06 Для моделей 15х0 – код «-»

- Код присоединения к процессу (резьбы штуцера), кроме АИР-10Н-ДД, АИР-10Н-ДГ (таблицы 7, 7.1).

Базовое  исполнен ие  – к од М20

Для моделей 14х7 – код М20 Для моделей 15х0 – код «-»

- Код обозначения исполнения по материалам (таблицы 8, 8.1, 8.2)

Базовое  исполнен ие  ук азан о в  таблице 8.2

- Код климатического исполнения (таблица 9)

Базовое  исполнен ие  – к од t0550

- Код класса точности: А01, В02, С05 (таблицы 2 – 4)

Базовое  исполнен ие  – к од С 05

- Диапазон измерений (поддиапазон в пределах максимального диапазона измерений, указанного в таблицах 2 – 4) и единицы измерений: Па, кПа, МПа, кгс/см2, кгс/м2, атм., mbar, bar, мм рт.ст.

З аводск ая  устан овк а  - максимальный диапазон измерений в соответствии с таблицами 2 – 4

- Код варианта электрических присоединений (таблица 6)

Для моделей АИР-10Н с корпусом НГ-06 с разъемом PGM указывается длина L кабеля в метрах - PGM15

Базовое  исполнен ие  для  НГ -06 – к од  GSP,  для   АГ-14 – к од С

Для моделей 15х0 – код «-»

- Наличие герконового реле и брелока для герконового реле (опция «БР»)

- Наличие индикаторного устройства: (опция) (только для корпуса НГ-06 с разъемом GSP)

- ИТЦ 420/М4-1

  - ИТЦ 420Ех/М4-1

- ИТЦ 420/М4-2

  - ИТЦ 420Ех/М4-2

- Наличие HART-модема с программным обеспечением (ПО) (опция)

  - НМ-10/U

- Код комплекта монтажных частей (КМЧ) для присоединения к процессу (таблица 10) (опция)

- Код монтажного кронштейна (таблица 11)

- Дополнительные стендовые испытания в течение 360 ч

## (опция «360П»)

- Госповерка (опция «ГП»)

- Обозначение технических условий

ВНИМАНИЕ!  Обязательными для заполнения являются все пункты, кроме пунктов с примечанием «базо- вое исполнение», «заводская установка» и с отметкой «опция»

Все незаполненные позиции будут базовыми.

## Пример минимального заполнения формы заказа:

АИР-10Н-1160

АИР-10Н–1540-20

## П рим ер  1

ПРИМЕР ЗАКАЗА

АИР-10  Ех  Н ДИ 1150   НГ06   М20  12Р	t0550  В02 0…400кПа GSP   БР   ИТЦ420Ех/М4-1	HM-10/U 1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14		15

| T7Ф | КР1 | 360П | ГП | ТУ4212-029-13282997-09 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

## П рим ер  2

АИР-10  Ех  Н ДГ    15х0/ З он д27НLU	-	-	12N	t0550	В02	0…250кПа	-	-		-	HM-10/U 1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11	12	13	14	15

-	КР8ДГ  360П	ГП	ТУ4212-029-13282997-09 16		17	18	19		20

## П рим ер  3

АИР-10 Ехd   Н	ДД   1447   АГ14	М20	12V	t2570	В02	0…250кПа	КБ17	БР		-	HM-10/U 1	2	3	4	5	6		7		8		9	10		11	12		13	14		15

| T7Ф | СВН-МЭ-03 | 360П | ГП | ТУ4212-029-13282997-09 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

Таблица 1 – Вид исполнения

| Вид исполнения | Код исполнения | Код при заказе |
| --- | --- | --- |
| Общепромышленное | - | - |
| Взрывозащищенное «искробезопасная электрическая цепь» | Ех | Ех |
| Взрывозащищенное «взрывонепроницаемая оболочка» | Ехd | Ехd |

| Измеряемый параметр, модификация, исполнение | Код модели | Макси- мальный верхний предел измере- ний | Ряд верхних пределов измерений по ГОСТ 22520-85 | Максималь- ное (испы- тательное) давление | Пределы допускаемой основной приведенной погрешности , %, для индекса заказа |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | А | В | С |
|  |  |  |  |  | Код класса точности |  |  |
|  |  |  |  |  | А01 | В02 | С05 |
| Абсолютное давление АИР-10H-ДА АИР-10ЕхH-ДА АИР-10ExdH-ДА | 1065** | 2,5 МПа | 0,10 | 5 МПа | - | 1,0 | 2,0 |
|  |  |  | 0,16 |  | - | 0,8 | 1,5 |
|  |  |  | 0,25 |  | - | 0,6 | 1,2 |
|  |  |  | 0,4 |  | - | 0,5 | 1,0 |
|  |  |  | 0,6 |  | - | 0,4 | 0,8 |
|  |  |  | 1,0 |  | - | 0,3 | 0,5 |
|  |  |  | 1,6 |  | - | 0,2 | 0,5 |
|  |  |  | 2,5 |  | - | 0,2 | 0,5 |
|  | 1060 1061 | 2,5 МПа | 0,10 | 10 МПа | 0,5 | 1,0 | 2,0 |
|  |  |  | 0,16 |  | 0,4 | 0,8 | 1,5 |
|  |  |  | 0,25 |  | 0,3 | 0,6 | 1,2 |
|  |  |  | 0,4 |  | 0,25 | 0,5 | 1,0 |
|  |  |  | 0,6 |  | 0,2 | 0,4 | 0,8 |
|  |  |  | 1,0 |  | 0,15 | 0,3 | 0,5 |
|  |  |  | 1,6 |  | 0,1 | 0,2 | 0,5 |
|  |  |  | 2,5 |  | 0,1 | 0,2 | 0,5 |
|  | 1055** | 600 кПа | 25 | 2,5 МПа | - | 1,0 | 2,0 |
|  |  |  | 40 |  | - | 0,8 | 1,5 |
|  |  |  | 60 |  | - | 0,6 | 1,2 |
|  |  |  | 100 |  | - | 0,5 | 1,0 |
|  |  |  | 160 |  | - | 0,4 | 0,8 |
|  |  |  | 250 |  | - | 0,3 | 0,5 |
|  |  |  | 400 |  | - | 0,2 | 0,5 |
|  |  |  | 600 |  | - | 0,2 | 0,5 |
|  | 1050 1051 | 600 кПа | 25 | 2,5 МПа | 0,5 | 1,0 | 2,0 |
|  |  |  | 40 |  | 0,4 | 0,8 | 1,5 |
|  |  |  | 60 |  | 0,3 | 0,6 | 1,2 |
|  |  |  | 100 |  | 0,25 | 0,5 | 1,0 |
|  |  |  | 160 |  | 0,2 | 0,4 | 0,8 |
|  |  |  | 250 |  | 0,15 | 0,3 | 0,5 |
|  |  |  | 400 |  | 0,1 | 0,2 | 0,5 |
|  |  |  | 600 |  | 0,1 | 0,2 | 0,5 |
|  | 1040 1041 | 250 кПа | 10 | 1 МПа | 0,5 | 1,0 | 2,0 |
|  |  |  | 16 |  | 0,4 | 0,8 | 1,5 |
|  |  |  | 25 |  | 0,3 | 0,6 | 1,2 |
|  |  |  | 40 |  | 0,25 | 0,5 | 1,0 |
|  |  |  | 60 |  | 0,2 | 0,4 | 0,8 |
|  |  |  | 100 |  | 0,15 | 0,3 | 0,5 |
|  |  |  | 160 |  | 0,1 | 0,2 | 0,5 |
|  |  |  | 250 |  | 0,1 | 0,2 | 0,5 |
|  | 1030 1031 | 100 (110*) кПа | 4,0 | 400 кПа | 0,5 | 1,0 | 2,0 |
|  |  |  | 6,0 |  | 0,4 | 0,8 | 1,5 |
|  |  |  | 10 |  | 0,3 | 0,6 | 1,2 |
|  |  |  | 16 |  | 0,25 | 0,5 | 1,0 |
|  |  |  | 25 |  | 0,2 | 0,4 | 0,8 |
|  |  |  | 40 |  | 0,15 | 0,3 | 0,5 |
|  |  |  | 60 |  | 0,1 | 0,2 | 0,5 |
|  |  |  | 100 (110*) |  | 0,1 | 0,2 | 0,5 |

| Измеряемый параметр, модификация, исполнение | Код модели | Макси- мальный верхний предел измерений | Ряд верхних пределов измерений по ГОСТ 22520-85 | Максимальное (испытатель- ное) давление | Пределы допускаемой основной приведенной погрешности , %, для индекса заказа |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | А | В | С |
|  |  |  |  |  | Код класса точности |  |  |
|  |  |  |  |  | А01 | В02 | С05 |
| Избыточное давление АИР-10H-ДИ АИР-10ЕхH-ДИ АИР-10ExdH-ДИ | 1190Е | 100 МПа | 4,0 | 150 МПа | 0,8 | 1,0 | 2,0 |
|  |  |  | 6,0 |  | 0,6 | 0,8 | 1,5 |
|  |  |  | 10 |  | 0,4 | 0,6 | 1,2 |
|  |  |  | 16 |  | 0,3 | 0,5 | 1,0 |
|  |  |  | 25 |  | 0,2 | 0,4 | 0,8 |
|  |  |  | 40 |  | 0,15 | 0,3 | 0,5 |
|  |  |  | 60 |  | 0,1 | 0,2 | 0,5 |
|  |  |  | 100 |  | 0,1 | 0,2 | 0,5 |
|  | 1190 1191 | 60 МПа | 2,5 | 150 МПа (70 МПа)*** | 0,8 | 1,0 | 2,0 |
|  |  |  | 4,0 |  | 0,6 | 0,8 | 1,5 |
|  |  |  | 6,0 |  | 0,4 | 0,6 | 1,2 |
|  |  |  | 10 |  | 0,3 | 0,5 | 1,0 |
|  |  |  | 16 |  | 0,2 | 0,4 | 0,8 |
|  |  |  | 25 |  | 0,15 | 0,3 | 0,5 |
|  |  |  | 40 |  | 0,1 | 0,2 | 0,5 |
|  |  |  | 60 |  | 0,1 | 0,2 | 0,5 |
|  | 1180 1181 | 16 МПа | 0,6 | 40 МПа (25 МПа)*** | 0,8 | 1,0 | 2,0 |
|  |  |  | 1,0 |  | 0,6 | 0,8 | 1,5 |
|  |  |  | 1,6 |  | 0,4 | 0,6 | 1,2 |
|  |  |  | 2,5 |  | 0,3 | 0,5 | 1,0 |
|  |  |  | 4,0 |  | 0,2 | 0,4 | 0,8 |
|  |  |  | 6,0 |  | 0,15 | 0,3 | 0,5 |
|  |  |  | 10 |  | 0,1 | 0,2 | 0,5 |
|  |  |  | 16 |  | 0,1 | 0,2 | 0,5 |
|  | 1175** | 6,0 МПа | 0,25 | 25 МПа | - | 1,0 | 2,0 |
|  |  |  | 0,40 |  | - | 0,8 | 1,5 |
|  |  |  | 0,60 |  | - | 0,6 | 1,2 |
|  |  |  | 1,0 |  | - | 0,5 | 1,0 |
|  |  |  | 1,6 |  | - | 0,4 | 0,8 |
|  |  |  | 2,5 |  | - | 0,3 | 0,5 |
|  |  |  | 4,0 |  | - | 0,2 | 0,5 |
|  |  |  | 6,0 |  | - | 0,2 | 0,5 |
|  | 1170 1171 | 6,0 МПа | 0,25 | 25 МПа (10 МПа)*** | 0,5 | 1,0 | 2,0 |
|  |  |  | 0,40 |  | 0,4 | 0,8 | 1,5 |
|  |  |  | 0,60 |  | 0,3 | 0,6 | 1,2 |
|  |  |  | 1,0 |  | 0,25 | 0,5 | 1,0 |
|  |  |  | 1,6 |  | 0,2 | 0,4 | 0,8 |
|  |  |  | 2,5 |  | 0,15 | 0,3 | 0,5 |
|  |  |  | 4,0 |  | 0,1 | 0,2 | 0,5 |
|  |  |  | 6,0 |  | 0,1 | 0,2 | 0,5 |
|  | 1162** 1165** | 2,5 МПа | 0,10 | 5 МПа | - | 1,0 | 2,0 |
|  |  |  | 0,16 |  | - | 0,8 | 1,5 |
|  |  |  | 0,25 |  | - | 0,6 | 1,2 |
|  |  |  | 0,4 |  | - | 0,5 | 1,0 |
|  |  |  | 0,6 |  | - | 0,4 | 0,8 |
|  |  |  | 1,0 |  | - | 0,3 | 0,5 |
|  |  |  | 1,6 |  | - | 0,2 | 0,5 |
|  |  |  | 2,5 |  | - | 0,2 | 0,5 |

| Измеряемый параметр, модификация, исполнение | Код модели | Макси- мальный верхний предел измерений | Ряд верхних пределов измерений по ГОСТ 22520-85 | Максимальное (испытатель- ное) давление | Пределы допускаемой основной приведенной погрешности , %, для индекса заказа |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | А | В | С |
|  |  |  |  |  | Код класса точности |  |  |
|  |  |  |  |  | А01 | В02 | С05 |
| Избыточное давление АИР-10H-ДИ АИР-10ЕхH-ДИ АИР-10ExdH-ДИ | 1160 1161 | 2,5 МПа | 0,1 | 10 МПа (4 МПа)*** | 0,5 | 1,0 | 2,0 |
|  |  |  | 0,16 |  | 0,4 | 0,8 | 1,5 |
|  |  |  | 0,25 |  | 0,3 | 0,6 | 1,2 |
|  |  |  | 0,4 |  | 0,25 | 0,5 | 1,0 |
|  |  |  | 0,6 |  | 0,2 | 0,4 | 0,8 |
|  |  |  | 1,0 |  | 0,15 | 0,3 | 0,5 |
|  |  |  | 1,6 |  | 0,1 | 0,2 | 0,5 |
|  |  |  | 2,5 |  | 0,1 | 0,2 | 0,5 |
|  | 1152** 1155** | 600 кПа | 25 | 2,5 МПа | - | 1,0 | 2,0 |
|  |  |  | 40 |  | - | 0,8 | 1,5 |
|  |  |  | 60 |  | - | 0,6 | 1,2 |
|  |  |  | 100 |  | - | 0,5 | 1,0 |
|  |  |  | 160 |  | - | 0,4 | 0,8 |
|  |  |  | 250 |  | - | 0,3 | 0,5 |
|  |  |  | 400 |  | - | 0,2 | 0,5 |
|  |  |  | 600 |  | - | 0,2 | 0,5 |
|  | 1150 1151 | 600 кПа | 25 | 2,5 МПа (1 МПа)*** | 0,5 | 1,0 | 2,0 |
|  |  |  | 40 |  | 0,4 | 0,8 | 1,5 |
|  |  |  | 60 |  | 0,3 | 0,6 | 1,2 |
|  |  |  | 100 |  | 0,25 | 0,5 | 1,0 |
|  |  |  | 160 |  | 0,2 | 0,4 | 0,8 |
|  |  |  | 250 |  | 0,15 | 0,3 | 0,5 |
|  |  |  | 400 |  | 0,1 | 0,2 | 0,5 |
|  |  |  | 600 |  | 0,1 | 0,2 | 0,5 |
|  | 1140 1141 | 250 кПа | 10 | 1 МПа | 0,5 | 1,0 | 2,0 |
|  |  |  | 16 |  | 0,4 | 0,8 | 1,5 |
|  |  |  | 25 |  | 0,3 | 0,6 | 1,2 |
|  |  |  | 40 |  | 0,25 | 0,5 | 1,0 |
|  |  |  | 60 |  | 0,2 | 0,4 | 0,8 |
|  |  |  | 100 |  | 0,15 | 0,3 | 0,5 |
|  |  |  | 160 |  | 0,1 | 0,2 | 0,5 |
|  |  |  | 250 |  | 0,1 | 0,2 | 0,5 |
|  | 1130 1131 | 100 кПа | 4,0 | 400 кПа | 0,5 | 1,0 | 2,0 |
|  |  |  | 6,0 |  | 0,4 | 0,8 | 1,5 |
|  |  |  | 10 |  | 0,3 | 0,6 | 1,2 |
|  |  |  | 16 |  | 0,25 | 0,5 | 1,0 |
|  |  |  | 25 |  | 0,2 | 0,4 | 0,8 |
|  |  |  | 40 |  | 0,15 | 0,3 | 0,5 |
|  |  |  | 60 |  | 0,1 | 0,2 | 0,5 |
|  |  |  | 100 |  | 0,1 | 0,2 | 0,5 |
|  | 1122** 1125** | 40 кПа | 1,6 | 120 кПа | - | - | 2,0 |
|  |  |  | 2,5 |  | - | - | 1,5 |
|  |  |  | 4,0 |  | - | - | 1,2 |
|  |  |  | 6,0 |  | - | - | 1,0 |
|  |  |  | 10 |  | - | - | 0,8 |
|  |  |  | 16 |  | - | - | 0,5 |
|  |  |  | 25 |  | - | - | 0,5 |
|  |  |  | 40 |  | - | - | 0,5 |

| Измеряемый параметр, модификация, исполнение | Код модели | Макси- мальный верхний предел измерений | Ряд верхних пределов измерений по ГОСТ 22520-85 | Максимальное (испытатель- ное) давление | Пределы допускаемой основной приведенной погрешности , %, для индекса заказа |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | А | В | С |
|  |  |  |  |  | Код класса точности |  |  |
|  |  |  |  |  | А01 | В02 | С05 |
| Избыточное давление АИР-10H-ДИ АИР-10ЕхH-ДИ АИР-10ExdH-ДИ | 1120 | 40 кПа | 1,6 | 100 кПа | 0,5 | 1,0 | 2,0 |
|  |  |  | 2,5 |  | 0,4 | 0,8 | 1,5 |
|  |  |  | 4,0 |  | 0,3 | 0,6 | 1,2 |
|  |  |  | 6,0 |  | 0,25 | 0,5 | 1,0 |
|  |  |  | 10 |  | 0,2 | 0,4 | 0,8 |
|  |  |  | 16 |  | 0,15 | 0,3 | 0,5 |
|  |  |  | 25 |  | 0,1 | 0,2 | 0,5 |
|  |  |  | 40 |  | 0,1 | 0,2 | 0,5 |
|  | 1112** 1115** | 10 кПа | 0,4 | 50 кПа | - | - | 2,0 |
|  |  |  | 0,6 |  | - | - | 1,5 |
|  |  |  | 1,0 |  | - | - | 1,2 |
|  |  |  | 1,6 |  | - | - | 1,0 |
|  |  |  | 2,5 |  | - | - | 0,8 |
|  |  |  | 4,0 |  | - | - | 0,5 |
|  |  |  | 6,0 |  | - | - | 0,5 |
|  |  |  | 10 |  | - | - | 0,5 |
|  | 1110 | 10 кПа | 0,4 | 50 кПа | 0,5 | 1,0 | 2,0 |
|  |  |  | 0,6 |  | 0,4 | 0,8 | 1,5 |
|  |  |  | 1,0 |  | 0,3 | 0,6 | 1,2 |
|  |  |  | 1,6 |  | 0,25 | 0,5 | 1,0 |
|  |  |  | 2,5 |  | 0,2 | 0,4 | 0,8 |
|  |  |  | 4,0 |  | 0,15 | 0,3 | 0,5 |
|  |  |  | 6,0 |  | 0,1 | 0,2 | 0,5 |
|  |  |  | 10 |  | 0,1 | 0,2 | 0,5 |
| П р и м е ч а н и я - * - по заказу. - ** - для всех исполнений, кроме исполнения Exd. 3 *** - для кода исполнения по материалам 61N. |  |  |  |  |  |  |  |

| Измеряемый параметр, модификация, исполнение | Код модели | Верхние пределы измерений давления по ГОСТ 22520-85 |  |  |  | Максималь- ное (испы- тательное) давление | Пределы допускаемой основной приведенной погрешности , %, для индекса заказа |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | разрежения |  | избыточного |  |  |  |  |  |
|  |  | кПа | МПа | кПа | МПа |  | А | В | С |
|  |  |  |  |  |  |  | Код класса точности |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | А01 | В02 | С05 |
| Избыточное давление- разрежение АИР-10Н-ДИВ АИР-10ЕхН- ДИВ АИР-10ЕхdН- ДИВ | 1362* 1365* | 50,0 | - | 50,0 | - | 5 МПа | - | 1,0 | 2,0 |
|  |  | 100 | - | 60,0 | - |  | - | 0,8 | 1,5 |
|  |  | 100 | - | 150 | - |  | - | 0,6 | 1,2 |
|  |  | 100 | - | 300 | - |  | - | 0,5 | 1,0 |
|  |  | 100 | - | 500 | - |  | - | 0,4 | 0,8 |
|  |  | 100 | - | 900 | - |  | - | 0,3 | 0,5 |
|  |  | - | 0,1 | - | 1,5 |  | - | 0,2 | 0,5 |
|  |  | - | 0,1 | - | 2,4 |  | - | 0,2 | 0,5 |
|  | 1360 1361 | 50,0 | - | 50,0 | - | 10 МПа (4 МПа)*** | 0,5 | 1,0 | 2,0 |
|  |  | 100 | - | 60,0 | - |  | 0,4 | 0,8 | 1,5 |
|  |  | 100 | - | 150 | - |  | 0,3 | 0,6 | 1,2 |
|  |  | 100 | - | 300 | - |  | 0,25 | 0,5 | 1,0 |
|  |  | 100 | - | 500 | - |  | 0,2 | 0,4 | 0,8 |
|  |  | 100 | - | 900 | - |  | 0,15 | 0,3 | 0,5 |
|  |  | - | 0,1 | - | 1,5 |  | 0,1 | 0,2 | 0,5 |
|  |  | - | 0,1 | - | 2,4 |  | 0,1 | 0,2 | 0,5 |
|  | 1352 1355 | 12,5 | - | 12,5 | - | 2,5 МПа | - | 1,0 | 2,0 |
|  |  | 20,0 |  | 20,0 |  |  | - | 0,8 | 1,5 |
|  |  | 30,0 |  | 30,0 |  |  | - | 0,6 | 1,2 |
|  |  | 50,0 |  | 50,0 |  |  | - | 0,5 | 1,0 |
|  |  | 100 |  | 60,0 |  |  | - | 0,4 | 0,8 |
|  |  | 100 |  | 150 |  |  | - | 0,3 | 0,5 |
|  |  | 100 |  | 300 |  |  | - | 0,2 | 0,5 |
|  |  | 100 |  | 500 |  |  | - | 0,2 | 0,5 |
|  | 1350 1351 | 12,5 | - | 12,5 | - | 2,5 МПа (1 МПа)*** | 0,5 | 1,0 | 2,0 |
|  |  | 20,0 |  | 20,0 |  |  | 0,4 | 0,8 | 1,5 |
|  |  | 30,0 |  | 30,0 |  |  | 0,3 | 0,6 | 1,2 |
|  |  | 50,0 |  | 50,0 |  |  | 0,25 | 0,5 | 1,0 |
|  |  | 100 |  | 60,0 |  |  | 0,2 | 0,4 | 0,8 |
|  |  | 100 |  | 150 |  |  | 0,15 | 0,3 | 0,5 |
|  |  | 100 |  | 300 |  |  | 0,1 | 0,2 | 0,5 |
|  |  | 100 |  | 500 |  |  | 0,1 | 0,2 | 0,5 |
|  | 1340 1341 | 5 | - | 5 | - | 1 МПа | - | 1,0 | 2,0 |
|  |  | 8 |  | 8 |  |  | - | 0,8 | 1,5 |
|  |  | 12,5 |  | 12,5 |  |  | - | 0,6 | 1,2 |
|  |  | 20 |  | 20 |  |  | - | 0,5 | 1,0 |
|  |  | 30 |  | 30 |  |  | - | 0,4 | 0,8 |
|  |  | 50 |  | 50 |  |  | - | 0,3 | 0,5 |
|  |  | 100 |  | 60 |  |  | - | 0,2 | 0,5 |
|  |  | 100 |  | 150 |  |  | - | 0,2 | 0,5 |
| П р и м е ч а н и я 1 * - для всех исполнений, кроме исполнения Exd. 2 ** - для кода исполнения по материалам 61N. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Измеряемый параметр, модификация, исполнение | Код модели | Макси- мальный верхний предел измерений | Ряд верхних пределов измерений по ГОСТ 22520-85 | Допускаемое рабочее избы- точное давле- ние | Пределы допускаемой основной приведенной погрешности , %, для индекса заказа |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | А | В | С |
|  |  |  |  |  | Код класса точности |  |  |
|  |  |  |  |  | А01 | В02 | С05 |
| Разность давлений АИР-10Н-ДД АИР-10ЕхН-ДД АИР-10ЕхdН-ДД | 1467 | 2,5 МПа | 0,10 | 16 МПа | - | 1,0 | 2,0 |
|  |  |  | 0,16 |  | - | 0,8 | 1,5 |
|  |  |  | 0,25 |  | - | 0,6 | 1,2 |
|  |  |  | 0,4 |  | - | 0,5 | 1,0 |
|  |  |  | 0,63 |  | - | 0,4 | 0,8 |
|  |  |  | 1,0 |  | - | 0,3 | 0,5 |
|  |  |  | 1,6 |  | - | 0,2 | 0,5 |
|  |  |  | 2,5 |  | - | 0,2 | 0,5 |
|  | 1457 | 630 кПа | 25 | 16 МПа | - | 1,0 | 2,0 |
|  |  |  | 40 |  | - | 0,8 | 1,5 |
|  |  |  | 63 |  | - | 0,6 | 1,2 |
|  |  |  | 100 |  | - | 0,5 | 1,0 |
|  |  |  | 160 |  | - | 0,4 | 0,8 |
|  |  |  | 250 |  | - | 0,3 | 0,5 |
|  |  |  | 400 |  | - | 0,2 | 0,5 |
|  |  |  | 630 |  | - | 0,2 | 0,5 |
|  | 1447 | 250 кПа | 10 | 16 МПа | - | 1,0 | 2,0 |
|  |  |  | 16 |  | - | 0,8 | 1,5 |
|  |  |  | 25 |  | - | 0,6 | 1,2 |
|  |  |  | 40 |  | - | 0,5 | 1,0 |
|  |  |  | 63 |  | - | 0,4 | 0,8 |
|  |  |  | 100 |  | - | 0,3 | 0,5 |
|  |  |  | 160 |  | - | 0,2 | 0,5 |
|  |  |  | 250 |  | - | 0,2 | 0,5 |
|  | 1437 | 100 кПа | 4,0 | 16 МПа | - | 1,0 | 2,0 |
|  |  |  | 6,3 |  | - | 0,8 | 1,5 |
|  |  |  | 10 |  | - | 0,6 | 1,2 |
|  |  |  | 16 |  | - | 0,5 | 1,0 |
|  |  |  | 25 |  | - | 0,4 | 0,8 |
|  |  |  | 40 |  | - | 0,3 | 0,5 |
|  |  |  | 63 |  | - | 0,2 | 0,5 |
|  |  |  | 100 |  | - | 0,2 | 0,5 |
|  | 1427 | 40 кПа | 1,6 | 16 МПа | - | 1,0 | 2,0 |
|  |  |  | 2,5 |  | - | 0,8 | 1,5 |
|  |  |  | 4,0 |  | - | 0,6 | 1,2 |
|  |  |  | 6,3 |  | - | 0,5 | 1,0 |
|  |  |  | 10 |  | - | 0,4 | 0,8 |
|  |  |  | 16 |  | - | 0,3 | 0,5 |
|  |  |  | 25 |  | - | 0,2 | 0,5 |
|  |  |  | 40 |  | - | 0,2 | 0,5 |
|  | 1417 | 10 кПа | 0,4 | 16 МПа | - | - | 2,0 |
|  |  |  | 0,63 |  | - | - | 1,5 |
|  |  |  | 1,0 |  | - | - | 1,2 |
|  |  |  | 1,6 |  | - | - | 1,0 |
|  |  |  | 2,5 |  | - | - | 0,8 |
|  |  |  | 4 |  | - | - | 0,5 |
|  |  |  | 6,3 |  | - | - | 0,5 |
|  |  |  | 10 |  | - | - | 0,5 |

| Измеряемый параметр, модификация, исполнение | Код модели | Макси- мальный верхний предел измерений | Ряд верхних пределов измерений по ГОСТ 22520-85 | Допускаемое рабочее избы- точное давле- ние | Пределы допускаемой основной приведенной погрешности , %, для индекса заказа |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | А | В | С |
|  |  |  |  |  | Код класса точности |  |  |
|  |  |  |  |  | А01 | В02 | С05 |
| Гидростатическое давление (уро- вень) АИР-10Н-ДГ АИР-10Ех-ДГ | 1540 | 250 кПа | 10 | 4 МПа | - | 1,0 | 2,0 |
|  |  |  | 16 |  | - | 0,8 | 1,5 |
|  |  |  | 25 |  | - | 0,6 | 1,2 |
|  |  |  | 40 |  | - | 0,5 | 1,0 |
|  |  |  | 60 |  | - | 0,4 | 0,8 |
|  |  |  | 100 |  | - | 0,3 | 0,5 |
|  |  |  | 160 |  | - | 0,2 | 0,5 |
|  |  |  | 250 |  | - | 0,2 | 0,5 |
|  | 1530 | 100 кПа | 4,0 | 4 МПа | - | 1,0 | 2,0 |
|  |  |  | 6,0 |  | - | 0,8 | 1,5 |
|  |  |  | 10 |  | - | 0,6 | 1,2 |
|  |  |  | 16 |  | - | 0,5 | 1,0 |
|  |  |  | 25 |  | - | 0,4 | 0,8 |
|  |  |  | 40 |  | - | 0,3 | 0,5 |
|  |  |  | 60 |  | - | 0,2 | 0,5 |
|  |  |  | 100 |  | - | 0,2 | 0,5 |
|  | 1520 | 40 кПа | 1,6 | 4 МПа | - | 1,0 | 2,0 |
|  |  |  | 2,5 |  | - | 0,8 | 1,5 |
|  |  |  | 4,0 |  | - | 0,6 | 1,2 |
|  |  |  | 6,3 |  | - | 0,5 | 1,0 |
|  |  |  | 10 |  | - | 0,4 | 0,8 |
|  |  |  | 16 |  | - | 0,3 | 0,5 |
|  |  |  | 25 |  | - | 0,2 | 0,5 |
|  |  |  | 40 |  | - | 0,2 | 0,5 |
| П р и м е ч а н и я - Нижний предел измерений для АИР-10Н-ДА, АИР-10Н-ДИ, АИР-10Н-ДД, АИР-10Н-ДГ равен нулю и может быть смещен до значения, равного 96 % от максимального диапазона измерений. При этом по- грешность вычисляется по формуле ⁄ , где - погрешность, определяемая значением верхнего предела в соответствии с вышеприведенными таблицами, а – значение нижнего предела. - Для АИР-10H с корнеизвлекающей зависимостью основная погрешность определена в поддиапазоне от 6,25 до 100 % диапазона измерений и соответствует . - АИР-10Н с кодом исполнения по материалам 16Р, 16N изготавливаются только с кодом класса точ- ности B02 и С05. |  |  |  |  |  |  |  |

| Код при заказе | НГ-06 | АГ-14 |
| --- | --- | --- |
| Внешний вид |  |  |
| Описание | Односекционный корпус |  |
| Материал кор- пуса блока коммутации | - | Алюминиевый сплав |
| Винтовые клеммные ко- лодки | Только для GSP | + |
| Тестовые клеммы (4- 20/HART) | - | + |
| Группа вибро- стойкого ис- полнения | N3, G1, G2 | N3 |
| ЭМС | III-A | IV-A |

| Код при заказе | Название | Общий вид и габариты | Степень защиты по ГОСТ 14254-96 | Тип корпуса | Вид исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ШР14 | Вилка 2РМГ-14 Диаметр кабеля Ø 5,5 мм |  | IP54 | НГ-06 | ОП, Еx, Exd |
| GSP | Вилка GSP-311 Диаметр кабеля Ø 4-7 мм |  | IP65 |  |  |
| PGМ | Кабельный ввод VG9-MS68 (металл) Диаметр кабеля Ø 4-8 мм |  | IP67 |  |  |
| C | Сальниковый ввод М20 x1,5 Диаметр кабеля Ø 4-10 мм |  | IP65 | АГ-14 |  |

| Код при заказе | Название | Общий вид и габариты | Степень защиты по ГОСТ 14254-96 | Тип корпуса | Вид исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PGМ | Кабельный ввод VG9-MS68 (металл) Диаметр кабеля Ø 4-8 мм |  | IP65 | АГ-14 | ОП, Еx, Exd |
| К-13 | Кабельный ввод для небронированного кабеля Ø6…13 и для бронированного (экранированного) кабеля Ø 6…10 с броней (экраном) Ø 10…13 |  |  |  |  |
| КБ-13 (17) | Кабельный ввод для бронированного (экранированного) кабеля Ø 6…10 с броней (экраном) Ø 10…13 (D = 13,5; 17,5) |  |  |  |  |
| КТ-1/2 (3/4) | Кабельный ввод для небронированного кабеля Ø 6…13 c трубной резьбой G1/2''; G3/4'' |  |  |  |  |
| КВМ-15 | Кабельный ввод под металлору- кав МГП15 в ПВХ оболочке 15мм (Dвнеш=20,6 мм; Dвнутр=13,9 мм). Муфта РКН-15 вводная для рука- ва 15 мм. Наружная резьба. |  |  |  |  |
| КВМ-16 | Кабельный ввод под металлору- кав МГ16. Соединитель СГ-16-Н- М20х1,5мм (Dвнеш=22,3 мм; Dвнутр=14,9 мм). |  |  |  |  |
| КВП-16 | Кабельный ввод под пластиковый рукав. Труба гофрированная ПВХ 16 мм. |  |  |  |  |
| К-13 | Кабельный ввод для небронированного кабеля Ø6…13 и для бронированного (экранированного) кабеля Ø6…10 с броней (экраном) Ø 10…13. |  |  |  |  |
| КБ-13 | Кабельный ввод для бронирован- ного (экранированного) кабеля Ø6…10 с броней (экраном) Ø10…13 (D = 13,5). |  |  |  |  |
| КБ-17 | Кабельный ввод для бронирован- ного (экранированного) кабеля Ø6…13 с броней (экраном) Ø10…17 (D = 17,5). |  |  |  |  |

| Код при заказе | Название | Общий вид и габариты | Степень защиты по ГОСТ 14254-96 | Тип корпуса | Вид исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КТ-1/2 (3/4) | Кабельный ввод для неброниро- ванного кабеля Ø6…13, c трубной резьбой G1/2", G3/4". |  | IP65 | АГ-14 | ОП, Еx, Exd |
| КВМ- 15Вн | Кабельный ввод под металлорукав МГП15 в ПВХ оболочке 15мм (Dвнеш=20,6 мм; Dвнутр=13,9 мм). Муфта РКН-15 вводная для рукава 15 мм. Наружная резьба. |  |  |  |  |
| КВМ- 16Вн | Кабельный ввод под металлорукав МГ16. Соединитель СГ-16-Н- М20х1,5мм (Dвнеш=22,3 мм; Dвнутр=14,9 мм). |  |  |  |  |

Таблица 7 – Код присоединения к процессу (резьбы штуцера), кроме АИР-10Н-ДД, АИР-10Н-ДГ

| Код при заказе | Общий вид и габариты | Модель |
| --- | --- | --- |
| М20 |  | 1хх0, 1хх5, кроме 1115, 1125 |
| М12* |  |  |
| М10* |  |  |
| G2 |  |  |
| G4* |  |  |
| G2F |  |  |
| К2F |  |  |
| М20 |  | 1115, 1125 |
| М20 |  | 1хх1 |
| М24 |  | 1хх1, 1хх2, кроме 1112, 1122 |
| М39 |  | 1112, 1122 |
| П р и м е ч а н и е - * Кроме моделей 1180, 1190. |  |  |

Таблица 7.1 - Присоединительные размеры для таблицы 6

| Код | D | d | L1 | L2 | L3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| М20 | М20х1,5 | 6 | 35 | 5 | 20 |
| М12 | М12х1,5 | 5 | 25 | 3 | 12 |
| М12 | М12х1 |  |  |  |  |
| М10 | М10х1 | 3 | 28 | 2 | 10 |

| G2 | G 1/2 | 6 | 33 | 3 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G4 | G 1/4 | 5 | 25 | 2 | 13 |

Таблица 8 - Исполнение моделей АИР-10Н по материалам

| Код исполнения | Исполнение по материалам |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | мембраны | штуцера | уплотнительных колец (х) |
| 12х | Нерж. сталь 316L | 12Х18Н10Т | х=V, P, N |
| 13х | Al2O3 | 12Х18Н10Т | х=V, P |
| 16х | Хастеллой-С | Хастеллой-С | х=V, P, N |
| 61N | Титановый сплав | 12Х18Н10Т | х= N |

Таблица 8.1 – Уплотнительные кольца

| Материал | Применение | Обозначения в исполнении |
| --- | --- | --- |
| Витон | Нефтепродукты, кислоты | V |
| Фторопласт | Все среды | P |
| Нет | Все среды | N |

Таблица 8.2 - Исполнение по материалам для разных моделей

| Модель | Исполнение | Базовое исполнение |
| --- | --- | --- |
| 1хх0 | 12х, 16х | 12N |
| 1140, 1150, 1160, 1170, 1180, 1190, 1340, 1350, 1360 | 12х, 61N | 12N |
| 1110, 14х7, 15x0 | 12V | 12V |
| 1хх5 и 1хх2 | 13х | 13V |
| 1хх1 | 12N | 12N |

Таблица 9 – Код климатического исполнения

| Группа | ГОСТ | Диапазон температуры окру- жающего воздуха | Код при заказе |
| --- | --- | --- | --- |
| В4 | Р 52931-2008 | от плюс 5 до плюс 50 С | t0550* |
| С2 |  | от минус 10 до плюс 50 С | t1050 |
|  |  | от минус 10 до плюс 70 С | t1070 |
|  |  | от минус 25 до плюс 70 С | t2570 |
| С3 |  | от минус 40 до плюс 70 С | t4070** |
| УХЛ3.1 | 15150-69 | от минус 50 до плюс 70 С | t5070*** |
|  |  | от минус 60 до плюс 70 С | t6070**** |
| П р и м е ч а н и я: - * - Базовое исполнение. - ** - Кроме моделей с исполнением по материалам 12V, 13V. - *** - По заказу. Только для исполнения по материалам 12N, 61N. 4 **** - По заказу. Только для исполнения по материалам 61N. |  |  |  |

Кронштейн № 1 (код заказа КР1)

Таблица 10 —Код комплекта монтажных частей (КМЧ) для присоединения к процессу

| Код при заказе | Состав КМЧ | Рисунок |
| --- | --- | --- |
| Т1Ф Т1М | Прокладка |  |
| Т2Ф Т2М | Переходник с М20х1,5 на наружную резьбу М12х1,5. Прокладка. |  |
| Т3Ф Т3М | Переходник с М20х1,5 на внутреннюю резьбу К1/4”(1/4”NPT). Прокладка. |  |
| Т4Ф Т4М | Переходник с М20х1,5 на внутреннюю резьбу К1/2”(1/2”NPT). Прокладка. |  |
| Т5Ф Т5М | Переходник с М20х1,5 на наружную резьбу К1/4”(1/4”NPT). Прокладка. |  |
| Т6Ф Т6М | Переходник с М20х1,5 на наружную резьбу К1/2”(1/2”NPT). Прокладка. |  |
| Т7Ф, Т7ФУ или Т7М, Т7МУ | Гайка М20х1,5. Ниппель. Прокладка. |  |
| Т8 Т8У | Бобышка М20х1,5. Уплотнительное кольцо. |  |
| Т9 Т9У | Бобышка М24х1,5; Уплотнительное кольцо. |  |
| Т10 Т10У | Бобышка М39х1,5; Уплотнительное кольцо. |  |
| Т11 Т11У | Бобышка G1/2”; Уплотнительное кольцо. |  |
| П р и м е ч а н и я: - Буквы Ф и М в коде КМЧ обозначают материал прокладки - фторопласт Ф-4УВ15 (на давле- ние до 16 МПа) и медь М1 (на давление свыше 16 МПа) соответственно. - Буква У в конце кода обозначает материал ниппеля и бобышки – углеродистая сталь. При ее отсутствии материал - 12Х18Н10Т. |  |  |

Таблица 11 — Код монтажных кронштейнов

| Код при заказе | Вид измеряемого давления | Наименование кронштейна | Рисунок |
| --- | --- | --- | --- |
| КР1 | ДИ, ДА, ДИВ | Кронштейн КР1 |  |
| КР1ДД | ДД | Кронштейн КР1ДД |  |
| СВН- МЭ-01 | ДД | Система вентильная СВН- МЭ с металлическими трубками. |  |
| СВН- МЭ-02 | ДД | Система вентильная СВН- МЭ с гибкими трубками. |  |
| СВН- МЭ-03 | ДД | Кронштейн КР1ДД и система вентильная СВН-МЭ с ме- таллическими трубками в сборе. |  |
| СВН- МЭ-04 | ДД | Кронштейн КР1ДД и система вентильная СВН-МЭ с гиб- кими трубками в сборе. |  |
| КР8ДГ | ДГ | Кронштейн КР8ДГ (держатель кабеля для дат- чиков гидростатического давления) |  |

Применение кронштейна КР8ДГ при монтаже преобразователя давления

Трос подвески в комплект поставки не входит.

Пример использования системы вентильной СВН-МЭ для установки преобразователей АИР-10Н

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(77172)727-132     Волгоград (844)278-03-48     Воронеж (473)204-51-73     Екатеринбург (343)384-55-89

Казань (843)206-01-48     Краснодар (861)203-40-90     Красноярск (391)204-63-61     Москва (495)268-04-70

Нижний Новгород (831)429-08-12     Новосибирск (383)227-86-73     Ростов-на-Дону (863)308-18-15     Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40     Саратов (845)249-38-78     Уфа (347)229-48-12

единый адрес для всех регионов: air@nt-rt.ru