По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(77172)727-132     Волгоград (844)278-03-48     Воронеж (473)204-51-73     Екатеринбург (343)384-55-89

Казань (843)206-01-48     Краснодар (861)203-40-90     Красноярск (391)204-63-61     Москва (495)268-04-70

Нижний Новгород (831)429-08-12     Новосибирск (383)227-86-73     Ростов-на-Дону (863)308-18-15     Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40     Саратов (845)249-38-78     Уфа (347)229-48-12

единый адрес для всех регионов: air@nt-rt.ru

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ДАВЛЕНИЯ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ

АИР-10SН

ФОРМА ЗАКАЗА

# Преобразователи давления измерительные АИР-10SН

Форма заказа

| АИР-10А | SН | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |

- Тип преобразователя

- Вид исполнения (таблица 1)

Базовое  исполнен ие  – общ епромыш лен ное

- Код модификации - SН

- Вид измеряемого давления (тип преобразователя):

− абсолютное	- ДА

− избыточное	- ДИ

− избыточное давление-разрежение	- ДИВ

− разность давлений	- ДД

−	гидростатическое	- ДГ

- Код модели (таблицы 2 – 4)

Для моделей 15х0 указать также код диаметра зонда (Ø20-Зонд20, Ø27-Зонд27), код материала зонда (Н - нержавеющая сталь 12Х18Н10Т, Т – титан), длину кабеля L в метрах и код материала кабеля  (U – полиуретан, Р – фторопласт).

Базовое  исполнен ие  моделей  15х0  – 15х0/ З он д27Н LU

- Класс безопасности для вида исполнения с кодом при заказе А:

− 2, 2Н, 2У, 2НУ, 3, 3Н, 3У, 3НУ (с приемкой уполномоченной организацией ОАО «Концерн Росэнергоатом»)

− 4 (без приемки)

- Код исполнения корпуса и индикации (таблица 6)

Базовое исполнен ие  – к од  НГ-14 Для моделей 15х0 – код «-»

- Код присоединения к процессу (резьбы штуцера) (таблицы 9, 9.1).

Базовое исполнен ие  – к од  М20 Для моделей 14х7 – код М20 Для моделей 15х0 – код «-»

- Код исполнения по материалам (таблицы 5, 5.1, 5.2)

Базовое  исполнен ие  ук азан о в  таблице 5. 2

- Код климатического исполнения (таблица 7)

Базовое  исполнен ие  – см таблицу 7

- Код класса точности: А01, В02, С05 (таблицы 2 – 4)

Базовое  исполнен ие  – к од С 05

- Диапазон измерений (поддиапазон в пределах максимального диапазона измерений, указанного в таб- лицах 2 – 4)

Заводская установка  - максимальный диапазон измерений в соответствии с таблицами 4 – 6

- Код выходного сигнала (таблица 8)

Базовое  исполнен ие  – к од 42

- Код вариантов электрических присоединений (таблица 10)

Базовое  исполнен ие  – к од С Для моделей 15х0 – код «-»

- Наличие герконового реле и брелока для герконового  реле (опция «БР»)

- Наличие HART-модема с программным обеспечением (опция)

−	НМ-10/U

- Код комплекта монтажных частей (КМЧ) для присоединения к процессу (опция - таблица 11),

установка на АИР-10SН клапанного блока и опрессовка (опция «Y (ХХХ)» - таблицы 13, 14)

- Код монтажного кронштейна  (опция - таблица 12)

- Дополнительные стендовые испытания в течение 360 ч (опция «360П»)

- Госповерка (опция «ГП»)

- Обозначение технических условий

ВНИМАНИЕ!	Обязательными для заполнения являются все позиции, кроме позиции с примечанием

«базовое исполнение», «заводская установка» и с отметкой «опция»

Все незаполненные позиции будут базовыми.

## Пример минимального заполнения формы заказа:

АИР-10SН–1160

АИР-10SН–1540/Зонд27Н30У

# Пример записи при заказе:

## П рим ер  1.

| АИР-10А | –SН | –ДИ | -1155 | –3Н | –НГ-14 | –М20 | –13Р | – t4070 | – В02 | – 0…400кПа | – 42 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

| – ШР-22 | – БР | – НМ-10/U | – Т3Ф | – КР1 | – 360П | – ГП | – ТУ4212-029-13282997-09 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |

П рим ер  2.

| АИР-10Ех | –SН | –ДД | –1440 | – | –АГ-15 | –М20 | –12Р | – t2570 | – А01 | – 0…250кПа | – 42 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

| – КВМ-16 | – БР | – | – C5Ф/Y(А30) | – КР3 | – | – ГП | – ТУ4212-029-13282997-09 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |

П рим ер  3.

| АИР-10Ех | –SН | –ДГ | –1530/Зонд27Н12U | – | – | – | –12V | – t1070 | – С05 | – 0…100кПа | – 42 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

| – | – | – |  | – | – КР8ДГ | – | – ГП | – ТУ4212-029-13282997-09 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 15 | 16 | 17 |  | 18 | 19 | 20 | 21 |

Таблица 1 – Вид исполнения

| Вид исполнения | Код исполнения | Код при заказе |
| --- | --- | --- |
| Общепромышленное | - | - |
| Взрывозащищенное, «искробезопасная электрическая цепь» | Ех | Ех |
| Взрывозащищенное, «взрывонепроницаемая оболочка» | Ехd | Ехd |
| Атомное (повышенной надежности) | А | А |
| Морское исполнение для эксплуатации на открытой палубе, а также в машинном и других закрытых помещениях судов, плавучих буровых установок и морских стационарных плат- форм | ОМ | ОМ |

Таблица 2 – Основные метрологические характеристики

| Измеряемый параметр, модификация, исполнение | Код модели | Максимальный верхний предел измерений | Ряд верхних пределов измерений по ГОСТ 22520-85 | Максимальное (испытательное) давление | Пределы допускаемой основной приве- денной погрешности , %, для индекса заказа |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | А | В | С |
|  |  |  |  |  | Код класса точности |  |  |
|  |  |  |  |  | А01 | В02 | С05 |
| Абсолютное давление АИР-10SН-ДА АИР-10ЕхSН-ДА АИР-10ЕхdSН-ДА АИР-10АSН-ДА | 1065** | 2,5 МПа | 0,06 | 5 МПа | - | 1,5 | 3,0 |
|  |  |  | 0,10 |  | - | 1,0 | 2,0 |
|  |  |  | 0,16 |  | - | 0,8 | 1,5 |
|  |  |  | 0,25 |  | - | 0,6 | 1,2 |
|  |  |  | 0,4 |  | - | 0,5 | 1,0 |
|  |  |  | 0,6 |  | - | 0,4 | 0,8 |
|  |  |  | 1,0 |  | - | 0,3 | 0,5 |
|  |  |  | 1,6 |  | - | 0,2 | 0,5 |
|  |  |  | 2,5 |  | - | 0,2 | 0,5 |
|  | 1060 1061 | 2,5 МПа | 0,06 | 10 МПа | 0,8 | 1,5 | 3,0 |
|  |  |  | 0,10 |  | 0,5 | 1,0 | 2,0 |
|  |  |  | 0,16 |  | 0,4 | 0,8 | 1,5 |
|  |  |  | 0,25 |  | 0,3 | 0,6 | 1,2 |
|  |  |  | 0,4 |  | 0,25 | 0,5 | 1,0 |
|  |  |  | 0,6 |  | 0,2 | 0,4 | 0,8 |
|  |  |  | 1,0 |  | 0,15 | 0,3 | 0,5 |
|  |  |  | 1,6 |  | 0,1 | 0,2 | 0,5 |
|  |  |  | 2,5 |  | 0,1 | 0,2 | 0,5 |
|  | 1055** | 600 кПа | 16 | 2,5 МПа | - | 1,5 | 3,0 |
|  |  |  | 25 |  | - | 1,0 | 2,0 |
|  |  |  | 40 |  | - | 0,8 | 1,5 |
|  |  |  | 60 |  | - | 0,6 | 1,2 |
|  |  |  | 100 |  | - | 0,5 | 1,0 |
|  |  |  | 160 |  | - | 0,4 | 0,8 |
|  |  |  | 250 |  | - | 0,3 | 0,5 |
|  |  |  | 400 |  | - | 0,2 | 0,5 |
|  |  |  | 600 |  | - | 0,2 | 0,5 |
|  | 1050 1051 | 600 кПа | 16 | 2,5 МПа | 0,8 | 1,5 | 3,0 |
|  |  |  | 25 |  | 0,5 | 1,0 | 2,0 |
|  |  |  | 40 |  | 0,4 | 0,8 | 1,5 |
|  |  |  | 60 |  | 0,3 | 0,6 | 1,2 |
|  |  |  | 100 |  | 0,25 | 0,5 | 1,0 |
|  |  |  | 160 |  | 0,2 | 0,4 | 0,8 |
|  |  |  | 250 |  | 0,15 | 0,3 | 0,5 |
|  |  |  | 400 |  | 0,1 | 0,2 | 0,5 |
|  |  |  | 600 |  | 0,1 | 0,2 | 0,5 |

Продолжение таблицы 2

| Измеряемый параметр, модификация, исполнение | Код модели | Макси- мальный верхний предел измерений | Ряд верхних пределов измерений по ГОСТ 22520-85 | Максимальное (испытательное) давление | Пределы допускаемой основной приведенной погрешности , %, для индекса заказа |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | А | В | С |
|  |  |  |  |  | Код класса точности |  |  |
|  |  |  |  |  | А01 | В02 | С05 |
| Абсолютное давление АИР-10SН-ДА АИР-10ЕхSН-ДА АИР-10ЕхdSН-ДА АИР-10АSН-ДА | 1040 1041 | 250 кПа | 6 | 1 МПа | 0,8 | 1,5 | 3,0 |
|  |  |  | 10 |  | 0,5 | 1,0 | 2,0 |
|  |  |  | 16 |  | 0,4 | 0,8 | 1,5 |
|  |  |  | 25 |  | 0,3 | 0,6 | 1,2 |
|  |  |  | 40 |  | 0,25 | 0,5 | 1,0 |
|  |  |  | 60 |  | 0,2 | 0,4 | 0,8 |
|  |  |  | 100 |  | 0,15 | 0,3 | 0,5 |
|  |  |  | 160 |  | 0,1 | 0,2 | 0,5 |
|  |  |  | 250 |  | 0,1 | 0,2 | 0,5 |
|  | 1030 1031 | 100 (110*) кПа | 2,5 | 400 кПа | 0,8 | 1,5 | 3,0 |
|  |  |  | 4,0 |  | 0,5 | 1,0 | 2,0 |
|  |  |  | 6,0 |  | 0,4 | 0,8 | 1,5 |
|  |  |  | 10 |  | 0,3 | 0,6 | 1,2 |
|  |  |  | 16 |  | 0,25 | 0,5 | 1,0 |
|  |  |  | 25 |  | 0,2 | 0,4 | 0,8 |
|  |  |  | 40 |  | 0,15 | 0,3 | 0,5 |
|  |  |  | 60 |  | 0,1 | 0,2 | 0,5 |
|  |  |  | 100 (110*) |  | 0,1 | 0,2 | 0,5 |
| Избыточное давление АИР-10SН-ДИ АИР-10ЕхSН-ДИ АИР-10ЕхdSН-ДИ АИР-10АSН-ДИ | 1190Е | 100 МПа | 2,5 | 150 МПа | 0,8 | 1,5 | 3,0 |
|  |  |  | 4,0 |  | 0,8 | 1,0 | 2,0 |
|  |  |  | 6,0 |  | 0,6 | 0,8 | 1,5 |
|  |  |  | 10 |  | 0,4 | 0,6 | 1,2 |
|  |  |  | 16 |  | 0,3 | 0,5 | 1,0 |
|  |  |  | 25 |  | 0,2 | 0,4 | 0,8 |
|  |  |  | 40 |  | 0,15 | 0,3 | 0,5 |
|  |  |  | 60 |  | 0,1 | 0,2 | 0,5 |
|  |  |  | 100 |  | 0,1 | 0,2 | 0,5 |
|  | 1190 1191 | 60 МПа | 1,6 | 150 МПа (70 МПа)*** | 0,8 | 1,5 | 3,0 |
|  |  |  | 2,5 |  | 0,8 | 1,0 | 2,0 |
|  |  |  | 4,0 |  | 0,6 | 0,8 | 1,5 |
|  |  |  | 6,0 |  | 0,4 | 0,6 | 1,2 |
|  |  |  | 10 |  | 0,3 | 0,5 | 1,0 |
|  |  |  | 16 |  | 0,2 | 0,4 | 0,8 |
|  |  |  | 25 |  | 0,15 | 0,3 | 0,5 |
|  |  |  | 40 |  | 0,1 | 0,2 | 0,5 |
|  |  |  | 60 |  | 0,1 | 0,2 | 0,5 |

| Измеряемый параметр, модификация, исполнение | Код модели | Макси- мальный верхний предел измерений | Ряд верхних пределов измерений по ГОСТ 22520-85 | Максимальное (испытательное) давление | Пределы допускаемой основной приведенной погрешности , %, для индекса заказа |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | А | В | С |
|  |  |  |  |  | Код класса точности |  |  |
|  |  |  |  |  | А01 | В02 | С05 |
| Избыточное давление АИР-10SН-ДИ АИР-10ЕхSН-ДИ АИР-10ЕхdSН-ДИ АИР-10АSН-ДИ | 1180 1181 | 16 МПа | 0,4 | 40 МПа (25 МПа)*** | 0,8 | 1,5 | 3,0 |
|  |  |  | 0,6 |  | 0,8 | 1,0 | 2,0 |
|  |  |  | 1,0 |  | 0,6 | 0,8 | 1,5 |
|  |  |  | 1,6 |  | 0,4 | 0,6 | 1,2 |
|  |  |  | 2,5 |  | 0,3 | 0,5 | 1,0 |
|  |  |  | 4,0 |  | 0,2 | 0,4 | 0,8 |
|  |  |  | 6,0 |  | 0,15 | 0,3 | 0,5 |
|  |  |  | 10 |  | 0,1 | 0,2 | 0,5 |
|  |  |  | 16 |  | 0,1 | 0,2 | 0,5 |
|  | 1175** | 6,0 МПа | 0,16 | 25 МПа | - | 1,5 | 3,0 |
|  |  |  | 0,25 |  | - | 1,0 | 2,0 |
|  |  |  | 0,40 |  | - | 0,8 | 1,5 |
|  |  |  | 0,60 |  | - | 0,6 | 1,2 |
|  |  |  | 1,0 |  | - | 0,5 | 1,0 |
|  |  |  | 1,6 |  | - | 0,4 | 0,8 |
|  |  |  | 2,5 |  | - | 0,3 | 0,5 |
|  |  |  | 4,0 |  | - | 0,2 | 0,5 |
|  |  |  | 6,0 |  | - | 0,2 | 0,5 |
|  | 1170 1171 | 6,0 МПа | 0,16 | 15 МПа (10 МПа)*** | 0,8 | 1,5 | 3,0 |
|  |  |  | 0,25 |  | 0,5 | 1,0 | 2,0 |
|  |  |  | 0,40 |  | 0,4 | 0,8 | 1,5 |
|  |  |  | 0,60 |  | 0,3 | 0,6 | 1,2 |
|  |  |  | 1,0 |  | 0,25 | 0,5 | 1,0 |
|  |  |  | 1,6 |  | 0,2 | 0,4 | 0,8 |
|  |  |  | 2,5 |  | 0,15 | 0,3 | 0,5 |
|  |  |  | 4,0 |  | 0,1 | 0,2 | 0,5 |
|  |  |  | 6,0 |  | 0,1 | 0,2 | 0,5 |
|  | 1162** 1165** | 2,5 МПа | 0,06 | 5 МПа | - | 1,5 | 3,0 |
|  |  |  | 0,10 |  | - | 1,0 | 2,0 |
|  |  |  | 0,16 |  | - | 0,8 | 1,5 |
|  |  |  | 0,25 |  | - | 0,6 | 1,2 |
|  |  |  | 0,4 |  | - | 0,5 | 1,0 |
|  |  |  | 0,6 |  | - | 0,4 | 0,8 |
|  |  |  | 1,0 |  | - | 0,3 | 0,5 |
|  |  |  | 1,6 |  | - | 0,2 | 0,5 |
|  |  |  | 2,5 |  | - | 0,2 | 0,5 |

| Измеряемый параметр, модификация, исполнение | Код модели | Макси- мальный верхний предел измерений | Ряд верхних пределов измерений по ГОСТ 22520-85 | Максимальное (испытательное) давление | Пределы допускаемой основной приведенной погрешности , %, для индекса заказа |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | А | В | С |
|  |  |  |  |  | Код класса точности |  |  |
|  |  |  |  |  | А01 | В02 | С05 |
| Избыточное давление АИР-10SН-ДИ АИР-10ЕхSН-ДИ АИР-10ЕхdSН-ДИ АИР-10АSН-ДИ | 1160 1161 | 2,5 МПа | 0,06 | 10 МПа (4 МПа)*** | 0,8 | 1,5 | 3,0 |
|  |  |  | 0,1 |  | 0,5 | 1,0 | 2,0 |
|  |  |  | 0,16 |  | 0,4 | 0,8 | 1,5 |
|  |  |  | 0,25 |  | 0,3 | 0,6 | 1,2 |
|  |  |  | 0,4 |  | 0,25 | 0,5 | 1,0 |
|  |  |  | 0,6 |  | 0,2 | 0,4 | 0,8 |
|  |  |  | 1,0 |  | 0,15 | 0,3 | 0,5 |
|  |  |  | 1,6 |  | 0,1 | 0,2 | 0,5 |
|  |  |  | 2,5 |  | 0,1 | 0,2 | 0,5 |
|  | 1152** 1155** | 600 кПа | 16 | 2,5 МПа | - | 1,5 | 3,0 |
|  |  |  | 25 |  | - | 1,0 | 2,0 |
|  |  |  | 40 |  | - | 0,8 | 1,5 |
|  |  |  | 60 |  | - | 0,6 | 1,2 |
|  |  |  | 100 |  | - | 0,5 | 1,0 |
|  |  |  | 160 |  | - | 0,4 | 0,8 |
|  |  |  | 250 |  | - | 0,3 | 0,5 |
|  |  |  | 400 |  | - | 0,2 | 0,5 |
|  |  |  | 600 |  | - | 0,2 | 0,5 |
|  | 1150 1151 | 600 кПа | 16 | 2,5 МПа (1 МПа)*** | 0,8 | 1,5 | 3,0 |
|  |  |  | 25 |  | 0,5 | 1,0 | 2,0 |
|  |  |  | 40 |  | 0,4 | 0,8 | 1,5 |
|  |  |  | 60 |  | 0,3 | 0,6 | 1,2 |
|  |  |  | 100 |  | 0,25 | 0,5 | 1,0 |
|  |  |  | 160 |  | 0,2 | 0,4 | 0,8 |
|  |  |  | 250 |  | 0,15 | 0,3 | 0,5 |
|  |  |  | 400 |  | 0,1 | 0,2 | 0,5 |
|  |  |  | 600 |  | 0,1 | 0,2 | 0,5 |

| Измеряемый параметр, модификация, исполнение | Код модели | Макси- мальный верхний предел измерений | Ряд верхних пределов измерений по ГОСТ 22520-85 | Максимальное (испытательное) давление | Пределы допускаемой основной приведенной погрешности , %, для индекса заказа |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | А | В | С |
|  |  |  |  |  | Код класса точности |  |  |
|  |  |  |  |  | А01 | В02 | С05 |
| Избыточное давление АИР-10SН-ДИ АИР-10ЕхSН-ДИ АИР-10ЕхdSН-ДИ АИР-10АSН-ДИ | 1140 1141 | 250 кПа | 6 | 1 МПа | 0,8 | 1,5 | 3,0 |
|  |  |  | 10 |  | 0,5 | 1,0 | 2,0 |
|  |  |  | 16 |  | 0,4 | 0,8 | 1,5 |
|  |  |  | 25 |  | 0,3 | 0,6 | 1,2 |
|  |  |  | 40 |  | 0,25 | 0,5 | 1,0 |
|  |  |  | 60 |  | 0,2 | 0,4 | 0,8 |
|  |  |  | 100 |  | 0,15 | 0,3 | 0,5 |
|  |  |  | 160 |  | 0,1 | 0,2 | 0,5 |
|  |  |  | 250 |  | 0,1 | 0,2 | 0,5 |
|  | 1130 1131 | 100 кПа | 2,5 | 400 кПа | 0,8 | 1,5 | 3,0 |
|  |  |  | 4,0 |  | 0,5 | 1,0 | 2,0 |
|  |  |  | 6,0 |  | 0,4 | 0,8 | 1,5 |
|  |  |  | 10 |  | 0,3 | 0,6 | 1,2 |
|  |  |  | 16 |  | 0,25 | 0,5 | 1,0 |
|  |  |  | 25 |  | 0,2 | 0,4 | 0,8 |
|  |  |  | 40 |  | 0,15 | 0,3 | 0,5 |
|  |  |  | 60 |  | 0,1 | 0,2 | 0,5 |
|  |  |  | 100 |  | 0,1 | 0,2 | 0,5 |
|  | 1122** 1125** | 40 кПа | 1,0 | 120 кПа | - | - | 3,0 |
|  |  |  | 1,6 |  | - | - | 2,0 |
|  |  |  | 2,5 |  | - | - | 1,5 |
|  |  |  | 4,0 |  | - | - | 1,2 |
|  |  |  | 6,0 |  | - | - | 1,0 |
|  |  |  | 10 |  | - | - | 0,8 |
|  |  |  | 16 |  | - | - | 0,5 |
|  |  |  | 25 |  | - | - | 0,5 |
|  |  |  | 40 |  | - | - | 0,5 |
|  | 1120 | 40 кПа | 1,0 | 100 кПа | 0,8 | 1,5 | 3,0 |
|  |  |  | 1,6 |  | 0,5 | 1,0 | 2,0 |
|  |  |  | 2,5 |  | 0,4 | 0,8 | 1,5 |
|  |  |  | 4,0 |  | 0,3 | 0,6 | 1,2 |
|  |  |  | 6,0 |  | 0,25 | 0,5 | 1,0 |
|  |  |  | 10 |  | 0,2 | 0,4 | 0,8 |
|  |  |  | 16 |  | 0,15 | 0,3 | 0,5 |
|  |  |  | 25 |  | 0,1 | 0,2 | 0,5 |
|  |  |  | 40 |  | 0,1 | 0,2 | 0,5 |

| Измеряемый параметр, модификация, исполнение | Код модели | Макси- мальный верхний предел измерений | Ряд верхних пределов измерений по ГОСТ 22520-85 | Максимальное (испытательное) давление | Пределы допускаемой основной приведенной погрешности , %, для индекса заказа |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | А | В | С |
|  |  |  |  |  | Код класса точности |  |  |
|  |  |  |  |  | А01 | В02 | С05 |
| Избыточное давление АИР-10SН-ДИ АИР-10ЕхSН-ДИ АИР-10ЕхdSН-ДИ АИР-10АSН-ДИ | 1112** 1115** | 10 кПа | 0,25 | 50 кПа | - | - | 3,0 |
|  |  |  | 0,4 |  | - | - | 2,0 |
|  |  |  | 0,6 |  | - | - | 1,5 |
|  |  |  | 1,0 |  | - | - | 1,2 |
|  |  |  | 1,6 |  | - | - | 1,0 |
|  |  |  | 2,5 |  | - | - | 0,8 |
|  |  |  | 4,0 |  | - | - | 0,5 |
|  |  |  | 6,0 |  | - | - | 0,5 |
|  |  |  | 10 |  | - | - | 0,5 |
|  | 1110 | 10 кПа | 0,25 | 50 кПа | 0,8 | 1,5 | 3,0 |
|  |  |  | 0,4 |  | 0,5 | 1,0 | 2,0 |
|  |  |  | 0,6 |  | 0,4 | 0,8 | 1,5 |
|  |  |  | 1,0 |  | 0,3 | 0,6 | 1,2 |
|  |  |  | 1,6 |  | 0,25 | 0,5 | 1,0 |
|  |  |  | 2,5 |  | 0,2 | 0,4 | 0,8 |
|  |  |  | 4,0 |  | 0,15 | 0,3 | 0,5 |
|  |  |  | 6,0 |  | 0,1 | 0,2 | 0,5 |
|  |  |  | 10 |  | 0,1 | 0,2 | 0,5 |
| П р и м е ч а н и я: - * - по заказу. - **- для всех исполнений, кроме исполнения Exd. 3 *** - для кода исполнения по материалам 61N. |  |  |  |  |  |  |  |

Измеряемый параметр, модификация,

исполнение

Код модели

Верхние пределы измерений давления по ГОСТ 22520-85

разрежения	избыточного кПа	МПа	кПа	МПа

30,0	-	30,0	-

Максимальное (испытательное) давление

Пределы допускаемой основной приведенной погрешности , %,

для индекса заказа

А	В	С

Код класса точности

А01	В02	С05

-	1,5	3,0

1362*

50,0	-	50,0	-	-	1,0	2,0

100	-	60,0	-	-	0,8	1,5

100	-	150	-	-	0,6	1,2

1365*

100	-	300	-

5 МПа

-	0,5	1,0

100	-	500	-	-	0,4	0,8

100	-	900	-	-	0,3	0,5

-	0,1	-	1,5	-	0,2	0,5

-	0,1	-	2,4	-	0,2	0,5

30,0	-	30,0	-

0,8	1,5	3,0

50,0	-	50,0	-	0,5	1,0	2,0

100	-	60,0	-	0,4	0,8	1,5

1360

1361

100	-	150	-

100	-	300	-

10 МПа

(4 МПа)**

0,3	0,6	1,2

0,25	0,5	1,0

100	-	500	-	0,2	0,4	0,8

100	-	900	-	0,15	0,3	0,5

-	0,1	-	1,5	0,1	0,2	0,5

-	0,1	-	2,4	0,1	0,2	0,5

Избыточное

8,0

8,0

-	1,5	3,0

давление- разрежение

12,5	12,5	-	1,0	2,0

20,0	20,0	-	0,8	1,5

30,0	30,0	-	0,6	1,2

1352*

50,0

-	50,0

  - 2,5 МПа

-	0,5	1,0

АИР-10SН-ДИВ АИР-10ЕхSН-ДИВ АИР-10ЕхdSН-ДИВ АИР-10АSН-ДИВ

1355*

100	60,0	-	0,4	0,8

100	150	-	0,3	0,5

100	300	-	0,2	0,5

100	500	-	0,2	0,5

8,0

8,0

0,8	1,5	3,0

1350

12,5	12,5	0,5	1,0	2,0

20,0	20,0	0,4	0,8	1,5

30,0	30,0	2,5 МПа	0,3	0,6	1,2

1351

50,0

-	50,0	-

(1 МПа)**

0,25	0,5	1,0

100	60,0	0,2	0,4	0,8

100	150	0,15	0,3	0,5

100	300	0,1	0,2	0,5

100	500	0,1	0,2	0,5

3,0

3,0

0,8	1,5	3,0

1340

5,0	5,0	0,5	1,0	2,0

8,0	8,0	0,4	0,8	1,5

12,5	12,5	0,3	0,6	1,2

1341

20,0

-	20,0

  - 1 МПа

0,25	0,5	1,0

П р и м е ч а н и я:

30,0	30,0	0,2	0,4	0,8

50,0	50,0	0,15	0,3	0,5

100	60,0	0,1	0,2	0,5

100	150	0,1	0,2	0,5

1 *- для всех исполнений, кроме исполнения Exd. 2 ** - для кода исполнения по материалам 61N.

| Измеряемый параметр, модификация, | Код модели | Максимальный верхний предел | Ряд верхних пределов измерений по | Допускаемое рабочее избы- точное давле- |  | Пределы допускаемой основной приведенной погрешности , %, для индекса заказа А В С |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| исполнение измерений ГОСТ 22520-85 ние Код класса точности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | А01 |  | В02 | С05 |
|  | 1467 1457 | 2,5 МПа 630 кПа | 0,063 0,10 0,16 0,25 0,4 0,63 1,0 1,6 2,5 16 25 40 63 100 160 | 4 МПа 4 МПа |  | - - - - - - - - - - - - - - - |  | 1,5 1,0 0,8 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,2 1,5 1,0 0,8 0,6 0,5 0,4 | 3,0 2,0 1,5 1,2 1,0 0,8 0,5 0,5 0,5 3,0 2,0 1,5 1,2 1,0 0,8 |
|  |  |  | 250 |  |  |  | - | 0,3 | 0,5 |
|  |  |  | 400 |  |  |  | - | 0,2 | 0,5 |
|  |  |  | 630 |  |  |  | - | 0,2 | 0,5 |
|  |  |  | 6,3 10 16 |  |  | - - - |  | 1,5 1,0 0,8 | 3,0 2,0 1,5 |
|  |  |  | 25 |  |  |  | - | 0,6 | 1,2 |
|  | 1447 | 250 кПа | 40 | 4 МПа |  |  | - | 0,5 | 1,0 |
| Разность |  |  | 63 |  |  |  | - | 0,4 | 0,8 |
| давлений |  |  | 100 |  |  |  | - | 0,3 | 0,5 |
| АИР-10SН-ДД |  |  | 160 |  |  |  | - | 0,2 | 0,5 |
| АИР-10ЕхSН-ДД |  |  | 250 |  |  |  | - | 0,2 | 0,5 |
| АИР-10ЕхdSН-ДД АИР-10АSН-ДД |  |  | 2,5 4,0 6,3 |  |  | - - - |  | 1,5 1,0 0,8 | 3,0 2,0 1,5 |
|  |  |  | 10 |  |  |  | - | 0,6 | 1,2 |
|  | 1437 | 100 кПа | 16 | 4 МПа |  |  | - | 0,5 | 1,0 |
|  |  |  | 25 |  |  |  | - | 0,4 | 0,8 |
|  |  |  | 40 |  |  |  | - | 0,3 | 0,5 |
|  |  |  | 63 |  |  |  | - | 0,2 | 0,5 |
|  |  |  | 100 |  |  |  | - | 0,2 | 0,5 |
|  |  |  | 1,6 2,5 4,0 |  |  | - - - |  | 1,0 0,8 0,6 | 2,0 1,5 1,2 |
|  | 1427 | 40 кПа | 6,3 | 4 МПа |  | - |  | 0,5 | 1,0 |
|  |  |  | 10 |  |  | - |  | 0,4 | 0,8 |
|  |  |  | 16 |  |  | - |  | 0,3 | 0,5 |
|  |  |  | 25 |  |  | - |  | 0,2 | 0,5 |
|  |  |  | 40 |  |  | - |  | 0,2 | 0,5 |
|  |  |  | 0,4 0,63 1,0 |  |  | - - - |  | - - - | 2,0 1,5 1,2 |
|  | 1417 | 10 кПа | 1,6 | 4 МПа |  | - |  | - | 1,0 |
|  |  |  | 2,5 |  |  | - |  | - | 0,8 |
|  |  |  | 4 |  |  | - |  | - | 0,5 |
|  |  |  | 6,3 |  |  | - |  | - | 0,5 |
|  |  |  | 10 |  |  | - |  | - | 0,5 |

Таблица 4  – Основные метрологические характеристики

| Измеряемый параметр, модификация, исполнение | Код модели | Максимальный верхний предел измерений | Ряд верхних пределов измерений по ГОСТ 22520-85 | Допускаемое рабочее избы- точное давле- ние | Пределы допускаемой основной приведенной погрешности , %, для индекса заказа |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | А | В | С |
|  |  |  |  |  | Код класса точности |  |  |
|  |  |  |  |  | А01 | В02 | С05 |
| Разность давлений АИР-10SН-ДД АИР-10ЕхdSН-ДД | 1460 | 2,5 МПа | 0,063 | 25 МПа | 0,8 | 1,5 | 3,0 |
|  |  |  | 0,10 |  | 0,5 | 1,0 | 2,0 |
|  |  |  | 0,16 |  | 0,4 | 0,8 | 1,5 |
|  |  |  | 0,25 |  | 0,3 | 0,6 | 1,2 |
|  |  |  | 0,4 |  | 0,25 | 0,5 | 1,0 |
|  |  |  | 0,63 |  | 0,2 | 0,4 | 0,8 |
|  |  |  | 1,0 |  | 0,15 | 0,3 | 0,5 |
|  |  |  | 1,6 |  | 0,1 | 0,2 | 0,5 |
|  |  |  | 2,5 |  | 0,1 | 0,2 | 0,5 |
|  | 1440 | 250 кПа | 6,3 | 25 МПа | 0,8 | 1,5 | 3,0 |
|  |  |  | 10 |  | 0,5 | 1,0 | 2,0 |
|  |  |  | 16 |  | 0,4 | 0,8 | 1,5 |
|  |  |  | 25 |  | 0,3 | 0,6 | 1,2 |
|  |  |  | 40 |  | 0,25 | 0,5 | 1,0 |
|  |  |  | 63 |  | 0,2 | 0,4 | 0,8 |
|  |  |  | 100 |  | 0,15 | 0,3 | 0,5 |
|  |  |  | 160 |  | 0,1 | 0,2 | 0,5 |
|  |  |  | 250 |  | 0,1 | 0,2 | 0,5 |
|  | 1420 | 40 кПа | 1,0 | 25 МПа | 0,8 | 1,5 | 3,0 |
|  |  |  | 1,6 |  | 0,5 | 1,0 | 2,0 |
|  |  |  | 2,5 |  | 0,4 | 0,8 | 1,5 |
|  |  |  | 4,0 |  | 0,3 | 0,6 | 1,2 |
|  |  |  | 6,3 |  | 0,25 | 0,5 | 1,0 |
|  |  |  | 10 |  | 0,2 | 0,4 | 0,8 |
|  |  |  | 16 |  | 0,15 | 0,3 | 0,5 |
|  |  |  | 25 |  | 0,1 | 0,2 | 0,5 |
|  |  |  | 40 |  | 0,1 | 0,2 | 0,5 |
|  | 1410 | 10 кПа | 0,25 | 10 МПа | 0,8 | 1,5 | 3,0 |
|  |  |  | 0,4 |  | 0,5 | 1,0 | 2,0 |
|  |  |  | 0,63 |  | 0,4 | 0,8 | 1,5 |
|  |  |  | 1,0 |  | 0,3 | 0,6 | 1,2 |
|  |  |  | 1,6 |  | 0,25 | 0,5 | 1,0 |
|  |  |  | 2,5 |  | 0,2 | 0,4 | 0,8 |
|  |  |  | 4,0 |  | 0,15 | 0,3 | 0,5 |
|  |  |  | 6,3 |  | 0,1 | 0,2 | 0,5 |
|  |  |  | 10 |  | 0,1 | 0,2 | 0,5 |

| Измеряемый параметр, модификация, исполнение | Код модели | Максималь- ный верхний предел изме- рений | Ряд верхних преде- лов измерений по ГОСТ 22520- 85 | Допускаемое рабочее избыточ- ное давление | Пределы допускаемой основной приведенной погрешности , %, для индекса заказа |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | А | В | С |
|  |  |  |  |  | Код класса точности |  |  |
|  |  |  |  |  | А01 | В02 | С05 |
| Гидростатическое давление АИР-10SН-ДГ АИР-10ЕхSН-ДГ АИР-10АSН-ДГ | 1540 | 250 кПа | 6 | 4 МПа | - | 1,5 | 3,0 |
|  |  |  | 10 |  | - | 1,0 | 2,0 |
|  |  |  | 16 |  | - | 0,8 | 1,5 |
|  |  |  | 25 |  | - | 0,6 | 1,2 |
|  |  |  | 40 |  | - | 0,5 | 1,0 |
|  |  |  | 60 |  | - | 0,4 | 0,8 |
|  |  |  | 100 |  | - | 0,3 | 0,5 |
|  |  |  | 160 |  | - | 0,2 | 0,5 |
|  |  |  | 250 |  | - | 0,2 | 0,5 |
|  | 1530 | 100 кПа | 2,5 | 4 МПа | - | 1,5 | 3,0 |
|  |  |  | 4,0 |  | - | 1,0 | 2,0 |
|  |  |  | 6,0 |  | - | 0,8 | 1,5 |
|  |  |  | 10 |  | - | 0,6 | 1,2 |
|  |  |  | 16 |  | - | 0,5 | 1,0 |
|  |  |  | 25 |  | - | 0,4 | 0,8 |
|  |  |  | 40 |  | - | 0,3 | 0,5 |
|  |  |  | 60 |  | - | 0,2 | 0,5 |
|  |  |  | 100 |  | - | 0,2 | 0,5 |
|  | 1520 | 40 кПа | 1,0 | 4 МПа | - | 1,5 | 3,0 |
|  |  |  | 1,6 |  | - | 1,0 | 2,0 |
|  |  |  | 2,5 |  | - | 0,8 | 1,5 |
|  |  |  | 4,0 |  | - | 0,6 | 1,2 |
|  |  |  | 6,3 |  | - | 0,5 | 1,0 |
|  |  |  | 10 |  | - | 0,4 | 0,8 |
|  |  |  | 16 |  | - | 0,3 | 0,5 |
|  |  |  | 25 |  | - | 0,2 | 0,5 |
|  |  |  | 40 |  | - | 0,2 | 0,5 |
| П р и м е ч а н и я: - Нижний предел измерений для АИР-10SН-ДА, АИР-10SН-ДИ, АИР-10SН-ДД, АИР-10SН-ДГ равен нулю и может быть смещен до значения, равного 96 % от максимального диапазона измерений. При этом погрешность вычисляется по формуле ⁄ , где - погрешность, определяемая значением верхнего предела в соответствии с вышеприведенными таблицами, а – значение нижнего предела. - Для АИР-10SН с корнеизвлекающей зависимостью основная погрешность определена в поддиапазоне от 2 до 100 % диапазона измерений и соответствует . - АИР-10SН с кодом исполнения по материалам 16Р, 16N – изготавливаются только с кодом класса точности B02 и С05. |  |  |  |  |  |  |  |

| Код исполнения | Исполнение по материалам |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | мембраны | штуцера | уплотнительных колец (х) |
| 12х | Нерж. сталь 316L | 12Х18Н10Т | х=V, P, N |
| 61N | Титановый сплав | 12Х18Н10Т | Х=N |
| 13х | Al2O3 | 12Х18Н10Т | х=V, P |
| 14Р | Al2O3 | Хастеллой-С | х= P |
| 16х | Хастеллой-С | Хастеллой-С | х=P, N |

Таблица 5.1 – Уплотнительные кольца

| Материал | Применение | Обозначения в исполнении |
| --- | --- | --- |
| Витон | Нефтепродукты, кислоты | V |
| Фторопласт | Все среды | P |
| Нет | Все среды | N |

Таблица 5.2 - Исполнение по материалам для разных моделей

| Модель | Исполнение | Базовое исполнение |
| --- | --- | --- |
| 1хх0 | 12х, 16х | 12N |
| 1140, 1150, 1160, 1170, 1180, 1190, 1340, 1350, 1360 | 12x, 61N | 12N |
| 14х7, 15х0 | 12V | 12V |
| 1хх5 и 1хх2 | 13х, 14Р | 13V |
| 1хх1 | 12N | 12N |
| 14х0 | 12Р, 12V | 12Р |

Таблица 6 – Код исполнения корпуса и индикации

| Код при заказе | НГ-14 | АГ-15 |
| --- | --- | --- |
| Внешний вид |  | АИР-10SН 0 "0" "Д" |
| писание | односекционный корпус | двухсекционный корпус |
| Индикация | - | Светодиодный индикатор красного цвета |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь 12Х18Н10Т | Алюминиевый сплав |

Таблица 7 – Код климатического исполнения

| Вид | Группа | ГОСТ | Диапазон температуры окружающего воздуха при эксплуатации | Код при заказе |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | С2 | Р 52931-2008 | от минус 40 до плюс 70 С | t4070* |
|  |  |  | от минус 50 до плюс 70 С | t5070** |
|  |  |  | от минус 60 до плюс 70 С | t6070*** |
|  | С3 |  | от минус 10 до плюс 70 С | t1070**** |
|  |  |  | от минус 25 до плюс 70 С | t2570*5 С3 |
| Т3 | - | 15150-69 | от минус 25 до плюс 70 С | t2570 Т3 |
|  |  |  | от минус 25 до плюс 80 С | t2580 |
| УХЛ3.1 | - |  | от минус 25 до плюс 70 С | t2570 УХЛ.3.1 |
| П р и м е ч а н и я: - * - Базовое климатическое исполнение. Кроме моделей с исполнением по материалам 12V, 13V. - Для моделей по материалам 12V, 13V – базовое исполнение от минус 25 до плюс 70 С. 3 ** - По заказу, только для исполнения по материалам 12N, 61N. 4 *** - По заказу, только для исполнения по материалам 61N. 5 **** - Климатическое исполнение для моделей 15х0. 6 *5 - Климатическое исполнение для моделей 14х7. |  |  |  |  |

| Код при заказе | Выходной сигнал | Зависимость выходного сигнала от входного |
| --- | --- | --- |
| 42 | 4-20 мА | линейно-возрастающая |
| 24 | 20-4 мА | линейно-убывающая |
| 42 | 4-20 мА | корнеизвлекающая |

Таблица 9 – Код присоединения к процессу (резьбы штуцера), кроме АИР-10SН-ДД, АИР-10SН-ДГ

| Код при заказе | Общий вид и габариты | Модель |
| --- | --- | --- |
| М20 |  | 1хх0, 1хх5, кроме 1115, 1125 |
| М12* |  |  |
| М10* |  |  |
| G2 |  |  |
| G4* |  |  |
| G2F |  |  |
| К2F |  |  |
| М20 |  | 1115, 1125 |
| М20 |  | 1хх1 |
| М24 |  | 1хх1, 1хх2, кроме 1112, 1122 |
| М39 |  | 1112, 1122 |
| П р и м е ч а н и е - * Кроме моделей 1180, 1190, 1190Е |  |  |

Таблица 9.1 - Присоединительные размеры для таблицы 9

| Код | D | d | L1 | L2 | L3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| М20 | М20х1,5 | 6 | 35 | 5 | 20 |
| М12 | М12х1,5 | 5 | 25 | 3 | 12 |
| М12 | М12х1 |  |  |  |  |
| М10 | М10х1 | 3 | 28 | 2 | 10 |
| G2 | G 1/2 | 6 | 33 | 3 | 20 |
| G4 | G 1/4 | 5 | 25 | 2 | 13 |

| Код при заказе | Название | Общий вид и габариты | Степень защиты по ГОСТ 14254-96 | Тип корпуса | Вид исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PGМ | Кабельный ввод VG9-MS68 (металл). Диаметр кабеля Ø 4-8 мм. |  | IP65 | НГ-14 АГ-15 | ОП, Ех, А |
| ШР14 | Вилка 2РМГ-14. Диаметр кабеля Ø 5,5 мм. |  | IP54 |  |  |
| ШР22 | Вилка 2РМГ-22. |  |  |  |  |
| К-13 | Кабельный ввод для небронированного кабеля Ø6…13 и для бронированного (экранированного) кабеля Ø 6…10 с броней (экраном) Ø 10…13. |  | IP65 |  | ОП, Ех, А, Ехd |
| КБ-13 (17) | Кабельный ввод для бронированного (экранированного) кабеля Ø6…10 с броней (экраном) Ø 10…13 (D = 13,5; 17,5). |  |  |  |  |
| КТ-1/2 (3/4) | Кабельный ввод для небронированного кабеля Ø 6…13 c трубной резьбой G1/2''; G3/4''. |  |  |  |  |
| КВМ-15Вн | Кабельный ввод под металлорукав МГП15 в ПВХ оболочке 15 мм (Dвнеш=20,6 мм; Dвнутр=13,9 мм). Муфта РКН-15 вводная для рукава 15 мм. Наружная резьба. |  |  |  |  |
| КВМ-16Вн | Кабельный ввод под металлорукав МГ16. Соединитель СГ-16-Н- М20х1,5 мм (Dвнеш=22,3 мм; Dвнутр=14,9 мм). |  |  |  |  |

| Код при заказе | Название | Общий вид и габариты | Степень защиты по ГОСТ 14254-96 | Тип корпуса | Вид исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C | Сальниковый ввод М20 x 1,5. Диаметр кабеля Ø 4-10 мм. |  | IP65 | АГ-15 | ОП, Ех, А |
| КВМ-15 | Кабельный ввод под металлорукав МГП15 в ПВХ оболочке 15мм (Dвнеш=20,6 мм; Dвнутр=13,9 мм). Муфта РКН-15 вводная для рукава 15 мм. Наружная резьба. |  |  |  |  |
| КВМ-16 | Кабельный ввод под металлорукав МГ16. Соединитель СГ-16-Н- М20х1,5мм (Dвнеш=22,3 мм; Dвнутр=14,9 мм). |  |  |  |  |
| КВП-16 | Кабельный ввод под пластиковый рукав. Труба гофрированная ПВХ 16 мм. |  |  |  |  |

| Код при заказе | Состав КМЧ | Рисунок |
| --- | --- | --- |
| Т1Ф Т1М | Прокладка |  |
| Т2Ф Т2М | Переходник с М20х1,5 на наружную резьбу М12х1,5. Прокладка. |  |
| Т3Ф Т3М | Переходник с М20х1,5 на внутреннюю резьбу К1/4”(1/4”NPT). Прокладка. |  |
| Т4Ф Т4М | Переходник с М20х1,5 на внутреннюю резьбу К1/2”(1/2”NPT). Прокладка. |  |
| Т5Ф Т5М | Переходник с М20х1,5 на наружную резьбу К1/4”(1/4”NPT). Прокладка. |  |
| Т6Ф Т6М | Переходник с М20х1,5 на наружную резьбу К1/2”(1/2”NPT). Прокладка. |  |
| Т7Ф, Т7ФУ или Т7М, Т7МУ | Гайка М20х1,5. Ниппель. Прокладка. |  |
| Т8 Т8У | Бобышка М20х1,5. Уплотнительное кольцо. |  |
| Т9 Т9У | Бобышка М24х1,5; Уплотнительное кольцо. |  |
| Т10 Т10У | Бобышка М39х1,5; Уплотнительное кольцо. |  |
| Т11 Т11У | Бобышка G1/2”; Уплотнительное кольцо. |  |
| П р и м е ч а н и я: - Буквы Ф и М в коде КМЧ обозначают материал прокладки - фторопласт Ф-4УВ15 (на давление до 16 МПа) и медь М1 (на давление свыше 16 МПа) соответственно. - Буква У в конце кода обозначает материал ниппеля и бобышки – углеродистая сталь. При ее отсут- ствии материал - 12Х18Н10Т. |  |  |

| Код при заказе | Состав КМЧ | Рисунок |
| --- | --- | --- |
| С1Р С1Ф | Два монтажных фланца с резьбо- вым отверстием К1/4” (1/4”NPT). Два уплотнительных кольца. Крепеж. |  |
| С2Р С2Ф | Два монтажных фланца с резьбо- вым отверстием К1/2” (1/2”NPT). Два уплотнительных кольца. Крепеж. |  |
| С3Р С3Ф | Два монтажных фланца со шту- цером с резьбой К1/4” (1/4”NPT). Два уплотнительных кольца. Крепеж. |  |
| С4Р С4Ф | Два монтажных фланца со шту- цером с резьбой К1/2” (1/2”NPT). Два уплотнительных кольца. Крепеж. |  |
| С5РФ С5РФУ или С5ФФ, С5ФФУ или С5РМ, С5РМУ или С5ФМ, С5ФМУ | Два монтажных фланца со шту- цером с резьбой М20х1,5. Два уплотнительных кольца. Две гайки М20х1,5. Два ниппеля Две прокладки. Крепеж. |  |
| П р и м е ч а н и я - Буквы Ф или М в коде Тхх обозначают материал прокладки - фторопласт Ф-4УВ15 (на давление до 16 МПа) или медь М1 (на давление свыше 16 МПа) соответственно. - Буквы Р или Ф на 3-й позиции в коде Сххх обозначают материал уплотнительного кольца - резина или фторопласт, а буквы Ф или М на 4-й позиции - материал прокладки - фторопласт или медь. - Буква У в конце кода обозначает материал ниппеля и бобышки – углеродистая сталь. При ее отсутствии материал - 12Х18Н10Т. |  |  |

| Код при заказе | Вид измеряемого давле- ния | Наименование кронштейна | Рисунок |
| --- | --- | --- | --- |
| КР1 | ДИ, ДА, ДИВ | Кронштейн КР1 |  |
| КР1ДД | ДД (для моделей 14х7) | Кронштейн КР1ДД |  |
| КР3 | ДД (для моделей 14х0) | Кронштейн КР3 |  |
| КР4 | ДД (для моделей 14х0) | Кронштейн КР4 |  |
| КР5 | ДД (для моделей 14х0) | Кронштейн КР5 (для крепления клапанного блока) |  |
| СВН- МЭ-01 | ДД (для моделей 14х7) | Система вентильная СВН-МЭ с металлическими трубками. |  |

| СВН- МЭ-02 | ДД (для моделей 14х7) | Система вентильная СВН-МЭ с гибкими трубками. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| СВН- МЭ-03 | ДД (для моделей 14х7) | Кронштейн КР1ДД и система вентильная СВН-МЭ с металли- ческими трубками в сборе. |  |
| СВН- МЭ-04 | ДД (для моделей 14х7) | Кронштейн КР1ДД и система вентильная СВН-МЭ с гибкими трубками в сборе. |  |
| КР8ДГ | ДГ (для моделей 15х0) | Кронштейн КР8ДГ (держатель кабеля для датчиков гидростатического давления) |  |

Применение кронштейна КР8ДГ при монтаже преобразователя давления (Трос подвески в комплект поставки не входит)

Пример использования системы вентильной СВН-МЭ для установки преобразователей АИР-10SН

Таблица 13 – Установка клапанного блока

| Клапанный блок | Код при заказе | Применение |
| --- | --- | --- |
| ЭЛЕМЕР-БК-А30 | Y(A30) | АИР-10SН-ДД-14х0 |
| ЭЛЕМЕР-БК-А52 | Y(A52) | АИР-10SН-ДД-14х0 |
| ЭЛЕМЕР-БК-C20 | Y(C20) | АИР-10SН-ДД-14х0 |
| ЭЛЕМЕР-БК-C30 | Y(C30) | АИР-10SН-ДД-14х0 |
| ЭЛЕМЕР-БК-C52 | Y(C52) | АИР-10SН-ДД-14х0 |
| ЭЛЕМЕР-БК-E10 | Y(E10) | АИР-10SН-ДИ/ДА/ДВ/ДИВ |
| ЭЛЕМЕР-БК-E12 | Y(E12) | АИР-10SН-ДИ/ДА/ДВ/ДИВ |
| ЭЛЕМЕР-БК-E22 | Y(E22) | АИР-10SН-ДИ/ДА/ДВ/ДИВ |

Таблица 14 - Установка клапанного блока для серии БК-ххх и опрессовка Y(xxx)

| Клапанный блок | Код при заказе | Применение |
| --- | --- | --- |
| БК-А30 | Y(A30). | АИР-10SН-ДД-14х0 |
| БК-А31 | Y(A31) | АИР-10SН-ДД-14х0 |
| БК-А32 | Y(A32) | АИР-10SН-ДД-14х0 |
| БК-А33 | Y(A33) | АИР-10SН-ДД-14х0 |
| БК-А32-03 | Y(A32-03) | АИР-10SН-ДД-14х0 |
| БК-А51 | Y(A51) | АИР-10SН-ДД-14х0 |
| БК-А52 | Y(A52) | АИР-10SН-ДД-14х0 |
| БК-А52-01 | Y(A52-01) | АИР-10SН-ДД-14х0 |
| БК-А52-02 | Y(A52-02) | АИР-10SН-ДД-14х0 |
| БК-А52-03 | Y(A52-03) | АИР-10SН-ДД-14х0 |
| БК-В21 | Y(B21) | АИР-10SН-ДД-14х0 |
| БК-В22 | Y(B22) | АИР-10SН-ДД-14х0 |
| БК-В22-01 | Y(B22-01) | АИР-10SН-ДД-14х0 |
| БК-В22-02 | Y(B22-02) | АИР-10SН-ДД-14х0 |
| БК-В22-03 | Y(B22-03) | АИР-10SН-ДД-14х0 |
| БК-В30 | Y(B30) | АИР-10SН-ДД-14х0 |
| БК-В31 | Y(B31) | АИР-10SН-ДД-14х0 |
| БК-В32 | Y(B32) | АИР-10SН-ДД-14х0 |
| БК-В33 | Y(B33) | АИР-10SН-ДД-14х0 |
| БК-В32-03 | Y(B32-03) | АИР-10SН-ДД-14х0 |
| БК-В51 | Y(B51} | АИР-10SН-ДД-14х0 |
| БК-В52 | Y(B52) | АИР-10SН-ДД-14х0 |
| БК-В52-01 | Y(B52-01) | АИР-10SН-ДД-14х0 |
| БК-В52-02 | Y(B52-02) | АИР-10SН-ДД-14х0 |
| БК-В52-03 | Y{B52-03) | АИР-10SН-ДД-14х0 |
| БК-С30 | Y(C30) | АИР-10SН-ДД-14х0 |
| БК-С1 | Y(C31) | АИР-10SН-ДД-14х0 |
| БК-С32 | Y(C32) | АИР-10SН-ДД-14х0 |
| БК-С | Y(C33) | АИР-10SН-ДД-14х0 |
| БК-С33 | Y(C32-03) | АИР-10SН-ДД-14х0 |
| БК-С51 | Y(C51) | АИР-10SН-ДД-14х0 |
| БК-С52 | Y(C52) | АИР-10SН-ДД-14х0 |
| БК-С52-01 | Y(C52-01) | АИР-10SН-ДД-14х0 |
| БК-С52-02 | Y(C52-02) | АИР-10SН-ДД-14х0 |
| БК-С52-03 | Y(C52-03) | АИР-10SН-ДД-14х0 |
| БК-Е11 | Y(E11) | АИР-10SН-ДИ/ДА/ДВ/ДИВ |
| БК-Е12 | Y(E12) | АИР-10SН-ДИ/ДА/ДВ/ДИВ |
| БК-Е12-04 | Y(E12-04) | АИР-10SН-ДИ/ДА/ДВ/ДИВ |
| БК-Е12-05 | Y(E12-05) | АИР-10SН-ДИ/ДА/ДВ/ДИВ |
| БК-Е12-06 | Y(E12-06) | АИР-10SН-ДИ/ДА/ДВ/ДИВ |
| БК-Е21 | Y(E21) | АИР-10SН-ДИ/ДА/ДВ/ДИВ |
| БК-Е22 | Y(E22) | АИР-10SН-ДИ/ДА/ДВ/ДИВ |
| БК-Е22-01 | Y(E22-01) | АИР-10SН-ДИ/ДА/ДВ/ДИВ |
| БК-Е22-02 | Y(E22-02) | АИР-10SН-ДИ/ДА/ДВ/ДИВ |
| БК-Е22-03 | Y(E22-03) | АИР-10SН-ДИ/ДА/ДВ/ДИВ |
| БК-Е22-04 | Y(E22-04) | АИР-10SН-ДИ/ДА/ДВ/ДИВ |
| БК-Е22-05 | Y(E22-05) | АИР-10SН-ДИ/ДА/ДВ/ДИВ |
| БК-Е22-06 | Y(E22-06) | АИР-10SН-ДИ/ДА/ДВ/ДИВ |

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(77172)727-132     Волгоград (844)278-03-48     Воронеж (473)204-51-73     Екатеринбург (343)384-55-89

Казань (843)206-01-48     Краснодар (861)203-40-90     Красноярск (391)204-63-61     Москва (495)268-04-70

Нижний Новгород (831)429-08-12     Новосибирск (383)227-86-73     Ростов-на-Дону (863)308-18-15     Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40     Саратов (845)249-38-78     Уфа (347)229-48-12

единый адрес для всех регионов: air@nt-rt.ru